Příloha č.1 - Výzvy k podání nabídek – Krycí list nabídky

| Číslo zakázky | 8888-19-02 |
| --- | --- |
| Název programu: | DHM |
| Registrační číslo projektu |  |
| Název projektu: |  |
| Název zakázky: | Dodávka grandientového termocykleru |

| ZADAVATEL |
| --- |
| Název zadavatele: | Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., dále jen „Zadavatel“ |
| Sídlo zadavatele: | Květná 170/8, 603 65 Brno |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. honza@brno.cas.cz |
| IČ zadavatele: | 68081766 |
| DIČ zadavatele: | CZ68081766 |

| UCHAZEČ |
| --- |
| Obchodní forma nebo název: |  |
| Sídlo: |  |
| Jména a příjmení členů statutárních orgánů: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| www: |  |
| Jméno kontaktní osoby: |  |
| Tel.: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

| Informace |
| --- |
| 1. Celková nabídková cena za celý předmět plnění s DPH |  |

Splnění parametrů:						ANO / NE

•	Gradientový termocycler

•	Přístroj s minimálním teplotním rozsahem min 4–99 °C

•	Termoblok přístroje musí umožnit současnou amplifikaci 96 zkumavek o objemu 0,2 ml nebo  stripů nebo 96 jamkových mikrodestiček (versatilita a vysoká průchodnost)

•	stříbrný blok přístroje je schopen pracovat s rychlostí ohřevu minimálně 5 °C/s a chlazení minimálně 3,5 °C/s (rychlost analýz)

•	Termoblok dodržuje teplotní uniformitu maximálně v rozmezí +/- 0,3 °C v teplotách 40-72 °C, při 95 °C ≤±0,4 °C

•	Přesnost teploty v jamkách dosahuje v nejhorším případě rozmezí +/- 0,2 °C

•	Přístroj musí být schopen poskytnout amplifikaci v teplotním gradientu v řádcích s různou teplotou ve 12 sloupcích – požadovaný rozsah gradientu je minimálně 1–20 °C

•	Přístroj je vybaven samostatně vyhřívaným víkem s rozsahem teplot minimálně 40-110 °C při laboratorní teplotě

•	Přístroj umožňuje uložení minimálně 700 uživatelských programů tříditelných do neomezeného počtu uživatelských složek

•	Přístroj je schopen udržet teplotu 4 °C po ukončení teplotního cyklu po dobu minimálně 72 h (přes víkend)

•	Nízká spotřeba el. Energie, příkon do 550 W

•           Hlučnost do 40 dB

•	Přístroj umožňuje reprodukovatelně pracovat s objemy vzorků v rozsahu minimálně

10-50 ul

•	Přístroj je schopen exportu dat do PC přes USB a komunikace přes např.: ethernet

•	Předozadní proudění chladícího vzduchu (ne boční z důvodu umístění)

•	Rozměry: Z důvodu umístění max šířka přístroje 28 cm

•	Připojení nejméně dvou dalších jednotek řiditelných z předmětu plnění pro budoucí možné zvýšení kapacity

Datum:						 ------------------------------------------------

razítko a podpis uchazeče